江苏大学医学院需购买二氧化碳培养箱等一批设备公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

本次招标信息如下：

- 招 标 编 号：JSDXZBCG（2017）-121

- 招标项目名称：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年7月 11日下午2时 50分，潜在投标人提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 申请人应具备的必要资格条件

  - 符合国家相关法律及江苏大学招投标管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 本次采购接受进口产品投标；

  - 本次采购不接受联合体投标。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料(复印件均需加盖公章)：

  - 法人代表授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本复印件（需加盖公章）；

  - 生产厂家针对本项目代理资格证明文件复印件或者针对本项目的专项授权书原件；一个生产厂家只能针对本项目发一个授权，提供投标人2015年1月1日以来同类项目销售业绩清单及业绩合同复印件2份（原件备查）；本项目四个标段均需原厂授权；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小于3家的，招标人不发放招标文件，重新组织招标；重新招标失败的按相关规定执行；

  - 招标文件售价：人民币200元，发放招标文件时交纳。售后不退。

- 投标确认：

  - 资格审查合格的潜在投标人在领取招标文件时，当场确认是否参加投标，并填写“供应商参与投标确认函”（格式见附件三），法人授权代表签字确认后有效；

  - 如潜在投标人未按上述要求操作或不履行承诺，将自行承担所产生的风险。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学医学院　                 李老师 15751011899

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　            杨老师　　0511－88797345

    - 江苏大学采购与招标办公室　　　　          徐老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼3楼302室

  - Email：ycl@ujs.edu.cn.

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月29日

二、技术参数与要求：

第一标段：二氧化碳培养箱

1．品名、数量及用途

1.1品名：二氧化碳培养箱

1.2数量：1台

1.3用途：用于细胞培养

- 工作条件

2.1工作环境温度： 18-34℃；

2.2电源: 1/N/PE AC; 220V ，50 Hz/60Hz。

2.3 功率：0.56 kw

3．技术要求

3.1箱体：

3.1.1工作体积：165升

*3.1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

3.1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

3.2温度控制

3.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

3.2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃

3.2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

3.2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

3.2.5温度显示：触摸屏

3.2.6 保温方式：直热式

*3.2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*3.2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3.3气体控制

3.3.1二氧化碳控制范围：1～20%

3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3.3二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.3.4二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟

3.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.3.6  开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

3.3.7 可选配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%

3.3.8 可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%

3.4  无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

*3.5 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*3.6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。

3.7 180度干热灭菌效果：6-log降

3.8 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

3.9 标配右开门，可选配左开门

4.1 控制面板：

*4.11配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能

4.12 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

*4.13 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据

4．配置:

4.1主机 1台

4.2 相应配件

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供2年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点

7.交货时间:合同签订后90天内。

第二标段：通用台式冷冻离心机

1，主机最高转速≥15000rpm，最大相对离心力≥25000xg

2，最大离心容量：4x400ml

3，控制系统：微处理器

4，驱动系统：直驱无碳刷电机

*5，转头锁定机制：Auto-Lock转头自锁

6，不平衡检测：SMARTSpin智能控制系统

7，程序：6个快捷程序

*8，温度设定范围：-10℃到+40℃

9，预冷功能：有，快捷制冷程序

10，制冷系统：无CFC制冷剂

11，瞬时离心：有

12，加减速选择：9级加速/10级减速

13，最大离心时间：99小时99分钟+连续离心

14，配置：

- 主机1台；

- 4x400ml水平转头1个，含50ml及15ml尖底管适配器；

- 6x100ml碳纤维角转头1个；

- 8x50ml角转头1个；

- 30x15ml角转头1个

- Microliter 48x2ml密封铝合金微量角转头1个；

- M-20酶标板转头，包含2个载架及2个适配器；

第三标段：双门超低温冰箱招标要求

| 1 | 欧美原装进口，具有国家医疗器械注册证 |
| --- | --- |
| 2 | 冷却性能-50~-86度 |
| 3★ | 有效容积≥490L，双独立外门，确保频繁开门不会对长久保存的样品有影响 |
| 4 | 两台1HP压缩机，大功率，快速制冷 |
| 5 | 壁厚≥127mm,门厚≥114mm,确保最佳的密封效果 |
| 6 | 自动电压补偿功能，低压高压均可补偿延长压缩机使用寿命 |
| 7 | 双温度探头设计，确保样品安全 |
| 8★ | 真空释放口设计，可实现快速再次开门 |
| 9 | 采用最新的环保HFC制冷剂-杜邦SuvaTM |
| 10 | 符合人体工程学设计的新型加强型门锁，采用推入驱动方式 |
| ★11 | 可选配后备液氮/液态CO2制冷系统，确保断电后冰箱能长时间保持低温状态 |
| 二★ | 配置 |
| 1 | 主机一台 |
| 2 | 四扇内门，两扇独立外门 |
| 3 | 两个温度探头 |

# 第四标段：倒置相差显微镜

用途：普通活细胞观察及荧光标记的观察。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

2.1.4  照明装置：高性能LED光源

2.1.5  物镜：

*2.1.5.1  相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4）
*2.1.5.2  相差物镜10X （W.D. ≥10）
*2.1.5.3  长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）
*2.1.5.4  长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

2.1.7  目镜：10×，视场直径为22

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板

*2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

*2.1.11  荧光系统：U、B、G、激发；100W汞灯

3.500万像素CCD 制冷型 -10°

- 技术服务和培训

6.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 质量保证

测试验收合格后1年

- 订购总数量

1台

- 交货地点

10．交货日期

合同签约后60天内

注：*表示为重要的必须满足指标

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）___________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一五年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________

附件三：

供应商参与投标确认函

江苏大学实验室与设备管理处：

本单位自愿参加招标编号为　　　　　　　　　、招标项目名称为　　　　　　　　　　　　项目的投标，在获得招标文件后，按贵方投标文件要求交纳相应费用，并保证准时参加投标，特此确认。

授权代表姓名：

联系电话：

手机号码：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

注意事项

1、供应商如确定参加资格审查及参加投标,请填写本函，参与资格审查时一并带（或寄）来，如果不能现场参加资格审查，请于招标公告资格审查截止时间的前一天下午5：00前，按本招标公告的联系方式，将《供应商参与投标确认函》送（或寄）达江苏大学实验室与设备管理处。

2、确认参与的投标单位故意缺席投标的，招标人有权保留拒绝以后一段时间内参与我校仪器设备招投标商务活动的权利。

江苏大学实验室与设备管理处联系方式：

联系电话：0511－88797345				联系人：杨春犁

邮箱：ycl@ujs.edu.cn