江苏大学能源研究院电控高压共轨喷油系统综合试验平台

招  标 公 告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

本次招标信息如下：

- 招 标 编 号：JSDXZBCG（2017）-070

招标项目名称：能源研究院购买电控高压共轨喷油系统综合试验台一套

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月12 日上午10 时00 分，潜在投标人提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 申请人应具备的必要资格条件

  - 符合国家相关法律及江苏大学招投标管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 本次采购接受进口产品投标；

  - 本次采购不接受联合体投标。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料(复印件均需加盖公章)：

  - 法人代表授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本复印件（需加盖公章）；

  - 生产厂家针对本项目代理资格证明文件复印件或者针对本项目的专项授权书原件；一个生产厂家只能针对本项目发一个授权，提供投标人2014年1月1日以来同类项目销售业绩清单及业绩合同复印件2份（原件备查）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小于3家的，招标人不发放招标文件，重新组织招标；重新招标失败的按相关规定执行；

  - 招标文件售价：人民币200元，发放招标文件时交纳。售后不退。

- 投标确认：

  - 资格审查合格的潜在投标人在领取招标文件时，当场确认是否参加投标，并填写“供应商参与投标确认函”（格式见附件三），法人授权代表签字确认后有效；

  - 如潜在投标人未按上述要求操作或不履行承诺，将自行承担所产生的风险。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学能源研究院　    蒋 伟  13775535689

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　杨老师　　0511－88797345

    - 江苏大学国有资产管理处　　　　徐老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼3楼302室

  - Email：ycl@ujs.edu.cn.

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月5日

电控高压共轨喷油系统综合试验平台参数概要

此文件仅为参数概要，完整的参数文件请联系江苏大学设备处获取，招标以完整的参数文件为凭。

- 部分性能

  - 安全性。所有零部件的结构强度、耐腐蚀性、抗静电性、耐爆燃性以及耐冲击性等特性符合国家标准。

- 主件技术参数

  - 柴油油箱1套（含过滤部件和温控部件）

  - 额定压力300MPa以上的增压设备1套

增压设备可为不同时进行的两类试验提供高压燃油。试验种类一是180MPa条件下的电控高压共轨喷油器正常喷油试验；试验种类二是300MPa条件下的自制喷孔间断性喷油试验。

    - 增压设备类型（例如“电控高压油泵式”或“气驱液体增压式”或“液驱液体增压式”等）由设备供应方酌情选取。在进行试验之前，允许切换增压设备输出模式。

    - 向稳压设备输送的燃油压力可调（即可以设定工作压力）。

    - 在向稳压设备输送燃油压力为180MPa时的输送流量≥1L/min。

    - 增压设备的功能部件完整。例如若是电控高压油泵，则增压设备须包含驱动电机或其他驱动零部件；再例如若是气驱液体增压型，则增压设备须包含配套的空气压缩机。

  - 额定压力300MPa以上的稳压设备1套（例如电控高压共轨管，设有多个流道出口）

    - 稳压设备的额定压力≥300MPa，因为存在压力波动，因此稳压设备的最大耐压≥350MPa。

    - 2L≤稳压设备内部容积≤10L，理想值为7L。对于满足所有招标参数要求且投标金额差距在30%内的多个投标者，稳压设备内部容积最接近理想值者优先胜标。

    - 稳压设备内部容积的横截面面积≥20cm2（例如圆形横截面为直径≥5.05cm）。

    - 稳压设备设有四个流道。包括一个流道进口、两个流道出口，以及由一个压力限制器（或称为限压阀、安全阀）形成的常闭型流道出口。

    - 稳压设备设有压力传感器和温度传感器的连接口。

    - 稳压设备的两个流道出口分别与截断阀（额定压力300MPa以上，例如手动针阀）连接。

    - 压力限制器的一边与稳压设备主体连接，另一边通过高压油管与增压设备或油箱的回油流道连接。压力限制器须具有类似溢流阀的功能，当压力过大时会打开泄油通道将部分燃油返回增压设备或油箱。

  - 额定压力300MPa以上的压力信号采集系统1套

    - 待测对象是稳压容器内燃油的动态压力，待测工质的工作压力范围为0.1MPa~300 MPa，因为存在压力波动，压力传感器的最大耐压≥350MPa。

    - 压力测量的频率≥20kHz。压力采集记录的频率在20Hz~20kHz范围内可调。

    - 压力测量的误差≤±1% 。

    - 自动采集记录的“压力时间曲线”可保存为电子数据表格文件。

  - 温度信号采集系统1套

    - 待测对象是稳压容器内燃油的动态温度，待测工质的工作温度范围为10℃~130℃。

    - 温度传感器的最大耐压≥350MPa。

    - 温度测量的频率≥10Hz。温度采集记录的频率在0.001Hz~10Hz范围内可调。

    - 温度测量的误差≤±1% 。

    - 自动采集记录的“温度时间曲线”可保存为电子数据表格文件。

  - 额定压力300MPa以上的截断阀两套（例如手动针阀）

  - 额定压力180MPa以上的限流器1套

    - 限流器的主要原理是一种流量限制阀，其作用是控制最大燃油流量，防止超供燃油。

    - 限流器的限流流量参考值为230mm3/循环。

    - 因为存在压力波动，因此限流器的最大耐压≥210MPa。

  - 额定压力180MPa以上的电控高压共轨喷油器1套（单支）

    - 电控高压共轨喷油器的额定压力≥180MPa，主要面向于中重型车用柴油机，数量1支，例如Bosch公司的“CRIN3-1800”型号。

  - 额定压力300MPa以上的电磁阀1套

    - 电磁阀的类型为常闭型。

    - 电磁阀的额定压力≥300MPa，因为存在压力波动，因此电磁阀的最大耐压≥350MPa。

    - 电磁阀须配有电控模块，由电控来输出电力到电磁阀，实现电磁阀的启闭控制。

    - 电磁阀在试验中的使用频率≤1次/分钟。1次使用中，启闭1次（例如通电激励脉宽为50ms，然后断电）或2次[例如通电激励脉宽为50ms，然后断电5ms (5ms的时间可能无法令阀完全关闭)，再通电50ms，最后断电结束]。

  - 电控系统1套

    - 电控系统包括显示界面、操作界面和电子控制单元ECU等。

    - 显示界面、操作界面与其他设备（增压设备、稳压设备、喷油器、电磁阀等）的距离≥1m。

    - 电控系统的操作界面与显示界面以计算机为载体，即都显示于计算机的显示器上，且由计算机的鼠标键盘实现输入控制。若设备供应方提出将电控系统的部分控制功能改为物理性的按钮、旋钮或开关键，须于招标前通过书面形式征求设备采购方的同意。

  - 额定压力180MPa以上的高压油管1套

  - 额定压力300MPa以上的高压油管1套

  - 台架壳体或系统总成壳体（包含或不包含透明防护层）

    - 即使在油管爆裂或连接件密封失效等突发事故情况下，也保证不存在高压油直接喷射或溅射到该屏障外的人或物。

  - 连接件

    - 连接件由设备供应方酌情选取，且连接件与上下游零部件的连接形式须具有可拆卸功能，可实施拆卸维修或更换。

    - 各连接件的各流道的流通横截面积≥7mm2（圆管内径直径≥3mm）。

    - 连接件满足上游和下游各零部件额定压力条件，因为存在压力波动，因此连接件的最大耐压≥上游和下游各零部件额定压力条件较大者的1.167倍。

    - 设备采购方的喷孔装置的接口类型为：锥度加螺纹方式、内螺纹、M16´1.5、螺纹深度9.7mm。

- 副件技术参数 （副件预算≤总经费´5.5%；设备供应方须分别注明主、副件预算金额）

  - 电控高压共轨喷油器油嘴1套

    - 另配电控高压共轨喷油器油嘴1套，数量共8个。

  - 观察容器1套

    - 观察容器内可充入压缩空气或压缩氮气，观察容器尽可能具有压力容器类的承压和密封性能。

    - 观察容器的形状由设备供应方酌情选取，但内部容积≥64L，且在观察容器的侧面开设聚碳酸酯材质的四个平面视窗，每个视窗面积≥100cm2。 在观察容器的顶面开设密封法兰结构，法兰直径≥20cm。

- 使用环境和搬运通道

  - 使用环境

    - 对整套设备的噪音要求：工作时噪音≤70 dB(A)，非频繁的短暂性噪音≤85 dB(A)。

    - 在保证设备工作的安全性、可靠性和稳健性等基础上，由设备供应方酌情设计设备的可移动性（例如台架底座下设置带刹车装置的轮子。工作时，设备固定不动；非工作时若有移动需要，可以移动设备）。

- 安装调试和验收

  - 安装调试（设备的安装和调试由设备供应方负责）

  - 验收

    - 设备验收环节须符合江苏大学相关规定。

    - 设备供应方须在签订正式合同之日起120日之内验收合格。逾期按约赔付违约金。

- 售后与服务

  - 设备供应方须通过 “质量管理体系（ISO9001标准）” 认证。

  - 免费保修期为365日，自设备验收合格之日起计算。

    - 免费保修期内的维修维护：若设备出现故障，能在6小时内得到专业工程师的回复，若电话无法解决问题，48小时之内工程师上门解决。

  - 包含2人次免费两天培训。在设备采购方的实验室进行设备调试、操作演示、数据采集记录等培训。

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）___________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一五年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________

附件三：

供应商参与投标确认函

江苏大学实验室与设备管理处：

本单位自愿参加招标编号为　　　　　　　　　、招标项目名称为　　　　　　　　　　　　项目的投标，在获得招标文件后，按贵方投标文件要求交纳相应费用，并保证准时参加投标，特此确认。

授权代表姓名：

联系电话：

手机号码：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

注意事项

1、供应商如确定参加资格审查及参加投标,请填写本函，参与资格审查时一并带（或寄）来，如果不能现场参加资格审查，请于招标公告资格审查截止时间的前一天下午5：00前，按本招标公告的联系方式，将《供应商参与投标确认函》送（或寄）达江苏大学实验室与设备管理处。

2、确认参与的投标单位故意缺席投标的，招标人有权保留拒绝以后一段时间内参与我校仪器设备招投标商务活动的权利。

江苏大学实验室与设备管理处联系方式：

联系电话：0511－88797345				联系人：杨春犁

邮箱：ycl@ujs.edu.cn