江苏大学汽车内饰材料检测用预处理仓及采样仓单一来源采购公示

- 采购编号：JSDXZBCG2017026

- 采购人名称：江苏大学实验室与设备管理处

- 采购项目名称：汽车内饰材料检测用预处理仓及采样仓1套

- 采购组织形式：自行组织

- 项目主要技术参数指标

一）采样舱

1、采样舱内部尺寸：3000mm×5400mm×2000mm (长×宽×高)

2、舱内温度范围：RT+15℃~100℃

3、舱内温度波动度：≤±0.5℃（65℃时测试）

4、舱内温度分布偏差：≤±1.0℃（65℃时测试）

5、温度均匀性（65℃时测试）：< 2.0℃（2个样品架）

< 3.0℃（2个样品架装充气空袋）

6、舱内保持微正压：+15Pa～+20Pa

7、升温时间：从室温至65℃时，升温时间≤30min

8、舱内VOC背景

8.1 洁净空气处理系统的出口空气：TVOC≤ 350ug/m3

8.2 苯≤15ug/m3；甲苯≤15ug/m3；二甲苯≤15ug/m3；丙酮≤15ug/m3；

乙醛≤15ug/m3；乙苯≤15ug/m3；甲醛≤15ug/m3；苯乙烯≤2ug/m3

二）预处理舱

1.处理舱内部尺寸：3m×5.4m×2m(长*宽*高)

2.舱内温、湿度范围：20℃ ～30℃；40%～55% R.H.

3.温、湿度波动度：≤±0.5℃；≤±2.5%R.H.

4.温、湿度分布偏差： ±1.5℃；±5%R.H.

5.舱内保持微正压：+15Pa～+20Pa

6.舱内voc背景：洁净空气处理系统的出口空气：TVOC≤350ug/m3；同时要求如下:

苯≤15ug/m3；甲苯≤15ug/m3；二甲苯≤15ug/ m3；丙酮≤15ug/ m3；

乙醛≤15ug/m3；乙苯≤15ug/m3；甲醛≤15ug/m3；苯乙烯≤2ug/m3。

- 拟采用的采购方式：单一来源

- 拟定供应商：东莞市明驰光电科技有限公司

- 申请理由：

目前生产气质联用仪和热脱附、液相色谱仪的主流厂家安捷伦、PE和岛津均选用了东莞市明驰光电科技有限公司生产的预处理舱和采样舱。未见其它品牌在汽车行业使用。

中国汽车技术研究中心、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）、中国汽车工程研究院，海南热带汽车检测有限公司、上海国家机动车检测中心，SGS、等相关检测机构，一汽轿车、一汽大众汽车有限公司、上汽乘用车，神龙汽车，福特汽车，东风柳汽，通用五菱，宇通客车，比亚迪汽车，现代汽车等整车厂以及全球及国内的知名汽车内饰件及材料企业如：延峰江森、日本丰田纺织，均使用东莞市明驰光电科技有限公司生产的产品。该产品在国内同类产品市场占有率该公司接近100%。

通过对汽车内饰材料VOC及醛酮类物质检测用预处理舱及采样舱的调研，东莞市明驰光电科技有限公司生产的预处理舱和采样舱其功能和性能能够满足产品检测和科研要求，其售后服务良好。

- 其他事项：

对该项目拟采用单一来源采购方式有异议的，请于2017年4月14日上午11：00前携书面材料（材料要求清楚地描述异议的理由，并加盖单位公章，并有单位联系人及联系方式）与以下人员联系，逾期将不再受理。

联系电话：

技术咨询：江苏大学汽车学院　　　　　　陆老师　　电话：13805285091

商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　宋老师　　电话：0511—88791589

江苏大学国有资产管理处　　  刘老师　　电话：0511－88790072

江苏大学国有资产管理处

2017年4月10日