江苏大学全自动多站微孔和蒸汽吸附分析仪招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017063

- 项目名称、数量：全自动多站微孔和蒸汽吸附分析仪（技术参数与要求详见附件一）

- 本次采购只接受进口产品投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月12日16：00；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政二号楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 非生产厂家需提供产品销售代理授权证明（非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件，或投标人取得的该产品代理证书复印件（加盖单位公章））；

  - 提供投标人2015年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学绿色材料与冶金研究院　  周老师　18652898631

  - 商务咨询：

江苏大学国有资产管理处          刘老师  0511— 88790072

江苏大学实验室与设备管理处　　  杨老师　0511— 88791357

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政二号楼4楼418室。

江苏大学国有资产管理处

2017年5月5日

附件一：

全自动多站微孔和蒸汽吸附分析仪

1、技术指标参数及配置

1.1比表面积：0.0005 m2/g至无上限；孔径分析范围：3.5 Å — 5000 Å，微孔区段的分辨率为0.2 Å。

1.2三个工作站可以同时测定蒸汽吸附，具有双站微孔测定功能。该仪器2个工作站必须可进行高精度模式微孔吸附分析。相对压力可低至10-9 P/P0。

1.3配有蒸汽发生器组件，所有密封组件以及管件需进行防腐处理，内部管路具有加热保温（加热温度至少达到40摄氏度或以上），蒸汽发生器工作站不能和分析站或饱和压力站共享，提供仪器工作站布局图片说明。

1.4该仪器所有阀门控制采用“气动阀”系统，由软件控制，确保仪器密封性。而且自由体积校正采用专利的AFSM模式，无需提供液位恒定装置。

1.5分析站配有一个进口机械泵和一个分子涡沦真空泵抽真空，极限真空3.75×10-10 mmHg。

1.6分析站具备独立的压力传感器，包括1000torr，10torr，0.1torr。同时为了保证精确测量，歧管气路也需要配备1000torr和10torr压力传感器。PO管有独立的压力传感器。传感器数量：1000torr：5个，10torr：2个，0.1torr：1个，总共8个传感器。需提供彩页以及仪器流程图或软件截图以证明传感器的存在。

1.7提供3端口真空脱气站及独立真空泵抽真空，可同时进行3个样品的脱气，脱气温度范围：室温-430摄氏度，配备进口机械泵。

1.8仪器应配置至少6个进气口，以便使进行不同的气体分析时无需更换气路。

1.9分析杜瓦瓶依靠电梯一次升降到位，分析过程中分析杜瓦瓶不得移动，防止冷暖死体积分析过程中发生变化。

1.10脱气站与分析站不能共用端口，为全自动程序升温分子泵脱气，脱气程序由电脑软件完全控制，无需人为干预，真空度不少为3.9×10-10 mmHg，且配有冷阱。

2、技术文件及资料

投标时应提供主要技术文件，包括但不限于以下内容：

（1）设备的技术规格和技术性能，提供操作及维修手册。原产地证明、执行标准、近三年同型号仪器的用户信息等。

（2）设备的外形尺寸及正常操作与安装维修时所需的空间位置，其它安装需要注意事项。

3、备品备件

根据仪器特点提供两年以上的备品备件（请厂家列详细清单）。

4、售后服务与培训

4.1仪器安装调试：仪器到达用户使用现场后，由厂方派出工程师进行安装调试工作。仪器的验收：安装调试完毕后，用标准物质按性能指标逐项进行调试验收。结果精确性应符合方法要求（标样必须随机配备，参数以随标准品说明书为准，并留给用户随时检查仪器的精度）。

4.2整套进口设备自验收合格之日起免费保修1年；保修期内若有任何因产品的设计或制造之零组件不良而造成的损坏，由厂方免费修理或更换。

4.3应用培训：仪器安装验收完成后，由厂方对用户人员进行2-3天现场培训，使用户能进行独立的上机操作。

4.4在接到用户报修后即时响应；响应时间：从接到用户反映问题之日起，24小时通过一切适当的通讯手段予以支持。若无法解决问题，48小时内工程师到用户现场解决问题。

4.5公司及时提供仪器软件的免费升级及培训。

5、其他需要突出说明相关内容（供应商根据自身的设备特点及售后服务）

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________