江苏大学全自动光催化反应系统招标公告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017094

- 项目名称、数量：全自动光催化反应系统一套（技术参数与要求详见附件一）

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年7月7日14：30；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件，或投标人取得的该产品代理证书复印件（加盖单位公章）；

  - 提供投标人2015年以来同类项目销售合同2份（复印件加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学化工学院　　　　　　刘老师　13952924829

  - 商务咨询：

江苏大学采购与招标办公室     刘老师  0511— 88790072

江苏大学实验室与设备管理处　 杨老师　0511— 88791357

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室

江苏大学采购与招标办公室

2017年7月2日

附件一：全自动光催化反应系统技术参数

要求供应商提供一套完整的光催化反应系统，配置全所有的反应、辐照、斩光、采样、检测、控温系统，以及应有的附件。用户无需再购置任何部件，在产品验收时能够进行光催化产氢、光催化产氧、光催化全分解水以及光催化二氧化碳还原反应，并能够实现反应气体在线连续自动进样检测。

另：投标单位必须提供所投仪器型号正式对外宣传彩页

主要参数：

一、全自动在线光催化分析系统1套

1. 相对压力数字真空表：精度0.4级

绝对压力数字真空表：精度0.1Pa

★2. 真空度泄漏率

体系真空度在1KPa时

真空度泄漏小于0.12KPa/24h

★3.  用于微量气体反应及产物检测，系统循环管路体积为小于≤80ml，检测精度为1PPM

4. 产氢量测试范围广：0.1ml---100毫升

5. 标准曲线线性回归度：R2>0.9999(实际测量均为1)

6.有效体积100ml制氢玻璃反应器（含恒温水套）1套

有效体积100ml二氧化碳反应器（含恒温水套）1套

7. 平板石英视窗片 2块

二、光源系统1套

★1. 进口300W氙灯

2. 功率连续可调

3. 波长范围:300---2500nm

4. 滤光片

（1）标配：

反射片2块

a. 200----400nm  1块

b. 320----780nm  1块

滤光片 2块

a. 365nm  1块

b. 420nm  1块

（2）购置：

a. 截止：UVCUT420nm  1块

b. 500nm  1块

c. 650nm  1块

d.模拟太阳光：AM1.5G+全反射    1块

5. 灯泡满足实验需要的工作时间不低于1000小时

三、检测系统

★1. 气相色谱仪

天美GC7900 (含二氧化碳转化炉)  1套

TCD和FID双检测器，

2. 具有反控功能工作站

3. 填充柱进样器2套

4. 色谱柱 4根

Molecular Sieve 5A  60/80（3m，4mm） 2根

Ov-101 Chromsorb W HP 100/120  1根

TDX-01 80/100 目（2m×3mm） 1根

5. 安装工具1套

四、低温恒温槽1套

1. 温控范围：-10----100℃

2. 温度波动：±0.05℃

3.温度精度：0.1℃

4.不锈钢内胆：不小于7.5L

5.泵循环方式，流量6L/min

6.压缩机制冷

五、220升三门冰箱1台

六、电脑1台

品牌Dell主要配置

1. CPU

英特尔 酷睿i3 6代系列

CPU型号Intel 酷睿i3 6100

CPU频率3.7GHz

2.内存 4G DDR3L 1600MH

3. 硬盘500G 7200转

4. 光驱DVD刻录机

5. 显卡/声卡集成

6. COM串口

7. 显示器  21英寸宽屏

8. 操作系统根据厂家机器进行选配正版Windows操作系统

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________