江苏大学化学化工学院光解水制氢系统招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

本次招标信息如下：

- 招 标 编 号：JSDXZBCG（2017）-99

- 招标项目名称：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月 23日上午9时 00  分，潜在投标人提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 申请人应具备的必要资格条件

  - 符合国家相关法律及江苏大学招投标管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 本次采购接受进口产品投标；

  - 本次采购不接受联合体投标。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料(复印件均需加盖公章)：

  - 法人代表授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本复印件（需加盖公章）；

  - 生产厂家针对本项目代理资格证明文件复印件或者针对本项目的专项授权书原件；一个生产厂家只能针对本项目发一个授权，提供投标人2015年1月1日以来同类项目销售业绩清单及业绩合同复印件2份（原件备查）；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小于3家的，招标人不发放招标文件，重新组织招标；重新招标失败的按相关规定执行；

  - 招标文件售价：人民币200元，发放招标文件时交纳。售后不退。

- 投标确认：

  - 资格审查合格的潜在投标人在领取招标文件时，当场确认是否参加投标，并填写“供应商参与投标确认函”（格式见附件三），法人授权代表签字确认后有效；

  - 如潜在投标人未按上述要求操作或不履行承诺，将自行承担所产生的风险。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学化学化工学院　            戴老师 15996848210

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　            杨老师　　0511－88797345

    - 江苏大学采购与招标办公室　　　　          徐老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼3楼302室

  - Email：ycl@ujs.edu.cn.

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月15日

二、技术参数与要求：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Labsolar-6A高气密性自动在线光催化分析主系统 | 常规应用：. 此系统可进行光、电、气固、气液相常压催化制氢制氧及还原CO2、VOC气体反应，并可以进行光谱谱图及光电量子效率的测试 产品参数： 1.真空度:-0.1MPa；（168h以上，气相色谱的动态气密性测试）；全玻璃高气密性系统采用多通高真空阀自动取样，系统气密性稳定可靠性强，系统漏率低于5×10-5Pa·L/s； 2.同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式； ★3.系统玻璃阀门总数≤7个，并且不能现场烧结安装，要求即来即用，以确保实验室排除明火引爆的隐患。 ★4. 国内至少有50所及以上学校使用过该系统并在国际著名杂志science或者nature发表过一篇及以上的论文（要求提供使用客户名单及论文原稿，论文中须用文字或图片对使用系统有所注明） 5.标准曲线线性回归度：系统在产氢量为0~400ml范围内R2>0.9999； 6.系统循环部分体积约为150mL（不含反应器），系统富集能力强； ★7. 高速循环装置为纯磁力驱动涡轮扇叶泵，转速>1800r/min（转速可调），没有电线接入，在做产氢产氧实验时，不会产生打火致爆的危险，符合国标GB4962的规定； 8.定量环容积约0.5ml ；1ml；2ml；3ml可选（可接受定制） 9.6.4寸液晶显示屏，实时显示取样状态，控制流程可支持设定及保存50个独立操作方案，每种方案支持80步长，支持运行次数统计； 10.气体流量：吹扫时，3NL/min，工作时 ＜50NmL/min； 11.除气时间：首次操作≤2h，日常运行≤30min； 12.MS-AAB级综合光源，可在LED及氙灯之间自由切换，功率100W~300W可调， 13.采用多层镜头组合镜头， 圆形光斑可依距调至≥6厘米，方形光斑可依距由边长3厘米调至边长5厘米； ★14.自带快门功，斩波时间：0.01s~3h可调，斩波孔尺寸≥6cm； 15.单波长种类：365, 380 ,400, 420, 450, 470, 500 520, 560, 585, 605, 630, 730, 810, 850, 940(nm)，其余为选配 16.箱体自带进口光功率计探头一个，可实时显示光功率密度：0~20W，200~11000nm可测； 17.灯泡使用寿命≥10000h； 18. 载气控制：3 路压力数字化显示功能， 柱压及流量显示方式：压力表显示和数字显示； 19. 4.3"中文界面液晶触摸显示器.； 20. 各种程序功能(点火、记忆、自诊断、时间程序等)； 21. USB通讯接口，三路模拟输出结构和信号线3根； 22.TCD具有断气自动保护功能； 23.进口切换阀反吹组件：气动四通阀 一个；气动十通阀 一个；外部事件控制器； 24.色谱柱组合： Molecular Sieve 5A 60/80（3m，4mm）两根；Ov-101 Chromsorb W HP 100/120 一根；TDX-01 80/100 目 （2m×3mm）一根；TM-PLOT U Al2O3/S Column （30m x 0.32 mm x 15um） 一根； 25,配套MICROSOLAR300氙灯光源、GC7900(PL-03)定制色谱、DC-1006低温恒温槽、P61-45高气密性双室三电极反应器、PL-MW2000强光光功率计、主机电脑及相关配件 | 套 | 1 |
| PL-LED100白光 大功率 LED光源 | ◆规格型号： PL-LED100白光大功率 LED光源 ◆技术参数： 1.电源参数：220VAC/50Hz，1A（宽电压输入，110-260VAC）； 2.电源显示：LED功率，可连续或脉冲、阶梯式等输出； 3.电源调节范围：调节范围10%~100%；（可接受定制） 4.灯珠额定电流：3.5A； 5.光源额定功率： ①波长＜550nm，额定功率：100W，输出光功率：≥15W； ②波长≥550nm，额定功率：额定电压×3.5A；输出光功率：额定功率×15%； 6.光源光谱输出特性：中心波长±10nm，FWHM 15~20nm； 7.光源输出口径：Φ38mm；（可根据需要接延长筒或调焦筒；延长筒呈散射光斑有一定发散角，通过距离可调节接收面光斑尺寸。调焦筒，最小近平行光斑Φ50~60mm，可调焦调整发散角） 8.周期不稳定性：低于±1%； 9.波长：白光 10.灯珠使用寿命：不低于10000H； ◆产品性能： 1.大功率LED，高效窄带光谱输出，高稳定性、长寿命； 2.输出多样化，漫射、散射等，可提供延长筒、调焦筒； 3.参数全数显，工作电流、电压、功率、时间等均数显； 4.附件功能化，提供可调节升降支架，灯箱旋转0~360°； ◆各波长LED光源 产品配置： PL-LED100白光一台；升降支架一件；电源-灯箱四芯连接线一根；标准电源线一根；产品说明书一份；包装箱一套；PL-LED100大功率LED光源灯箱： 365, 380 ,400, 420, 450, 470, 500 520, 560, 585, 605, 630, 730, 810, 850, 940(nm)灯箱各一个，共16个为一套。 | 套 | 1 |

三、安装、调试、培训、质保及售后要求：生产厂家或者代理商应送货到用户单位，负责安装调试、进行操作演示、数据处理等培训。保修期为三年，在保修期内，厂家负责免费维修；质保期后，厂家负责终身维修，并保证零配件的供应。

四、申请人资质要求：注册资金50万元人民币及以上；能独立履行合同、信誉良好，无欺骗、违纪、违法等不良记录。

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）___________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一五年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________

附件三：

供应商参与投标确认函

江苏大学实验室与设备管理处：

本单位自愿参加招标编号为　　　　　　　　　、招标项目名称为　　　　　　　　　　　　项目的投标，在获得招标文件后，按贵方投标文件要求交纳相应费用，并保证准时参加投标，特此确认。

授权代表姓名：

联系电话：

手机号码：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

注意事项

1、供应商如确定参加资格审查及参加投标,请填写本函，参与资格审查时一并带（或寄）来，如果不能现场参加资格审查，请于招标公告资格审查截止时间的前一天下午5：00前，按本招标公告的联系方式，将《供应商参与投标确认函》送（或寄）达江苏大学实验室与设备管理处。

2、确认参与的投标单位故意缺席投标的，招标人有权保留拒绝以后一段时间内参与我校仪器设备招投标商务活动的权利。

江苏大学实验室与设备管理处联系方式：

联系电话：0511－88797345				联系人：杨春犁

邮箱：ycl@ujs.edu.cn