江苏大学多功能模块化激光复合微织构通用设备招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017107

- 项目名称、数量、技术参数与要求：多功能模块化激光复合微织构通用设备（详见附件一：招标要求与说明）；

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月28日16：30；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 非生产厂家投标必须提供生产厂家针对本项目唯一的专项授权书原件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章）；

  - 提供2014年以来投标人同类项目销售合同2份（复印件加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学机械学院　　　　　　　符老师　13505282285

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室。

  - Email：1047774615@qq.com

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月20日

附件一：招标要求与说明

“多功能模块化激光复合微织构通用设备”招标要求

# 性能参数

## 1.1功能定位

“多功能模块化激光复合微织构通用设备”是一台面向实验教学科研的多功能激光加工设备。其具有激光输出参数分布广之特性，配合辅助工艺系统，实现诸如：激光毛化、深微孔加工、激光切割、激光淬火、表面融覆、激光表面清洁、激光合金化、激光冲击强化等。

## 1.2机械系统参数

（1）主体框架规格

- 工作台面积：400x400mm

- 三向行程：X400，Y400，Z300 mm

- 工作台面至地面距离：800mm

- 设备高度小于1.7米

（2）可倾式手动工作台转动角度范围

- 激光头中心至垂直导轨距离：320mm

- 回转工作台转速范围：0~1200rpm

- 坐标定位精度：0.01mm

- 重复定位精度：0.005mm

## 1.3光学系统参数

（1）需兼容激光器技术指标要求

- 激光器输出波长：532nm/1064nm可切换

- 脉冲宽度：10ns-CW，连续可调

- 重复频率：0-100KHz，可调

- 最大输出功率：1000W

- 光束发散角：≤3mrad@TEM00

- 功率不稳定度：≤±3%

- 光束质量：M²≤1.1

- 外接TTL方波信号调制激光脉冲

- 工作环境：10℃-50℃

- 具备可见指示光

（2）激光器结构及安装

- 安装面采用大理石隔震

- 设备预留至少三台独立激光器安装位置

# 系统配置

## 2.1机床整体布局及外观

设备整体、操作及辅助空间位于3mX2.5m的划定区域内，机床（含外壳）长2米，宽1米，最大高度1.7米；设备外壳颜色（由甲方最终确定）；电气柜位于设备背面；具有三色警示灯，位于设备右上方；设备所有仪表、仪器在设备安装调试前配置完成，并完成第三方（有相应检定资质的厂家）检定，并粘贴标签。其它未提及的技术标准和要求按相关的中国国家标准、国际标准或经双方确认的其它标准行。表1为机床元器件选型要求，设计是必须按照表中所列的品牌。在最终方案确定后，补完相应元器件的型号。

表1：机床元器件选型

| 类别 | 品牌 |
| --- | --- |
| 电气元器件 | 何其能（EUCHNER） 西门子（SIEMENS） 巴鲁夫（BALLUFF） 三菱MITSUBISHI 富士(FUJI) 欧姆龙（OMRON） 施耐德（TE） |
| 机械零部件 | 联轴器：KTR |
|  | 润滑系统：贝奇尔 |
|  | 三向导轨：银泰、上银 |
|  | 丝杠轴承：NSK |

## 2.2装置主要技术规格

（1）主体框架规格：

- 工作台面积：400x400mm

- 三向行程：X400，Y400，Z300 mm

- 工作台面至地面距离：887mm

（2）工作台转动角度范围：

- 激光头中心至垂直导轨距离：320mm

- 回转工作台转速范围：0~1200rpm

- 坐标定位精度：0.01mm

- 重复定位精度：0.005mm

（3）光学系统要求：

- 要求设备外光路具有同时兼容3台激光器的能力，即具有可切换或者柔性外光路。

## 2.3其它要求

- 设备采用调整螺钉支撑在防震垫铁上进行设备安装，甲方不负责地基进行预埋等处理。设备如需固定，则采用化学螺栓形式的地脚螺栓进行现场安装。

- 设备采用全防护结构，外观为乳白色（Y11），以甲方提供的色板为准。

- 设备噪声≤85dB，测量方法按中国国标GB/T16769-2008执行。

- 机械、电气、气动元器件及仪器、仪表、传动件、紧固件等配件应采用符合国内（国际）最新标准，最新型号，质量可靠，通用性好的产品（不允许有淘汰型号）。

- 设备所用压力表表盘采用色带标识设备正常压力范围。

- 设备上各种计量仪器、仪表等的计量单位采用国际公制计量单位。

- 设备在运达甲方安装调试时，所有计量仪器、仪表、传感器（电、液、气）必须具有产品出厂合格证，所有合格证书均随设备提供给甲方。

- 设备设计、制造除按主技术协议及附件执行外，其它未提及的技术标准和要求按相关的中国国家标准、国际标准或经双方确认的其它标准行。

# 配套服务

## 3.1安装调试

- 设备采用调整螺钉支撑，设备如需固定，采用地脚螺栓进行现场安装。

- 设备使用的能源为普通民用三相交流电。

- 交货地点：江苏大学；安装地点：江苏大学。

## 3.2培养人员

研制过程结束后，培训2-3名针对该机床具备维修、改造能力的人员。

## 3.3售后服务

- 设备终验收合格并终验收备忘录签订之日起质保期为12个月。

- 故障解决以不影响使用为前提（原设备修复时间不超过10个工作日）。

- 质保期内，设备发生故障（乙方原因），乙方应在接到甲方通知后2小时作出维修信息反馈，如果通过电话、传真或电子邮件无法排除故障，则乙方维修人员在48小时内到达甲方现场进行维修，由于甲方原因设备发生故障无法排除时，乙方须进行维修并以优惠价格收费。

- 质保期满后，若设备发生重大故障，乙方在收到甲方通知后，应及时派出维修人员上门维修，并优惠收费，包括以优惠价格向甲方提供用于维修用途的零配件。

- 乙方必须保证设备及主要部件（激光系统、主轴、导轨、控制系统、）的使用寿命和质量保证。若上述部件在质保期内出现故障，则从修复之日起重新计算质保期（质保总时间不超过24个月）。

- 乙方（包括各外包厂家）应提供生产线终生有偿服务承诺，并按优惠价格终生提供备件。

- 乙方向甲方提供各设备厂家的售后服务联络方式、零部件采购方式以及收费方法。

- 乙方（包括各外包厂家）应终生无偿提供技术支持。

# 厂家资质

参加投标供应商除应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

- 经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

- 具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 近两年企业负责激光设备开发项目不少于2项。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________