江苏大学药学院基础实验设备（第二批次）

招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

本次招标信息如下：

- 招 标 编 号：JSDXZBCG-90

招标项目名称：药学院购买基础实验设备一批（3个标段）

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月14日15时00分，潜在投标人提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 申请人应具备的必要资格条件

  - 符合国家相关法律及江苏大学招投标管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 本次采购接受进口产品投标；

  - 本次采购不接受联合体投标。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料(复印件均需加盖公章)：

  - 法人代表授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本复印件（需加盖公章）；

  - 提供投标人2015年1月1日以来同类项目销售业绩清单及业绩合同复印件2份（原件备查）。

  - 生产厂家针对本项目的代理资格证明文件复印件或者针对本项目的专项授权书原件；一个生产厂家只能针对本项目发一个授权；（本3个标段中只有第二标段纯水机需要原厂授权）；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小于3家的，招标人不发放招标文件，重新组织招标；重新招标失败的按相关规定执行；

  - 招标文件售价：人民币200元，发放招标文件时交纳。售后不退。

- 投标确认：

  - 资格审查合格的潜在投标人在领取招标文件时，当场确认是否参加投标，并填写“供应商参与投标确认函”（格式见附件三），法人授权代表签字确认后有效；

  - 如潜在投标人未按上述要求操作或不履行承诺，将自行承担所产生的风险。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学药学院　        童老师　　13655299873

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　  　杨老师　　0511－88797345

    - 江苏大学采购与招标办公室　　　　徐老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼3楼302室

  - Email：ycl@ujs.edu.cn.

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月8日

技术要求：

第一标段：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发器 | RE-52 | 上海亚荣 | 2 |
| 2 | 水浴锅 | HH-S4 | 金坛医疗仪器厂 | 8 |
| 3 | 电子天平 | 124S，两年质保 | 德国赛多利斯 | 10 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9145 A型 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 2 |
| 5 | 集热式磁力加热搅拌器 | DF-II 型 | 江苏金坛康华电子仪器制造厂 | 15 |
|  | 加热磁力搅拌器 | RET基本型套装，带控温一套 | 德国（IKA） | 2 |
| 6 | 油泵 | 2XZ－1 | 浙江黄岩求精真空泵厂 | 1 |
| 7 | 片剂崩解仪 | ZB-1E | 天津天大天发 | 6 |
| 8 | 熔点仪 | YRT-3 | 天津天大天发 | 2 |
| 9 | 硬度仪 | YD-35 | 天津天大天发 | 2 |
| 10 | 单冲压片机 | TDP-1.5 | 上海天凡 | 5 |
| 11 | 脆碎度仪 | FT-2000AE | 天津天大天发 | 2 |
| 12 | 显微镜 | BM2000双目 | 江南光学 | 6 |
| 13 | ### 彩色单道可调移液器一套 | 0.5-10ul 5-50 ul 20-200 ul 100-1000 ul 枪架 | ThermoFish热电 | 2 |

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | - 脱色摇床 | TS-2 | 其林贝尔 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 超声清洗器 | KS600DB | 昆山洁力美 | 3 |
| 16 | 离心机 | ministar | 上海闪晶 | 5 |
| 17 | 高速离心机 | H1650-W（16500rpm），标配1.5或者2*12转子 | 湖南湘仪 | 6 |
| 18 | 离心机 | 80-2 | 江苏金坛医疗仪器厂 | 10 |
| 19 | 良平电子天平（鼠称） | YP1201(1200g/0.1g) | 上海沪粤明科学仪器有限公司 | 6 |
| 20 | 电子秤 | 2000g/0.01g 秤 | 上海纪铭电子天平 | 10 |
| 21 | PH计 | MP512 | 上海三信仪表厂 | 7 |

第二标段：纯水机

纯水系统招标参数要求

一、配置要求：

（一）二级纯水部分参数

1.由软化器、纯水仪和水箱组成，有强化预处理（PP棉、活性炭过滤）和反渗透，内置EDI模块，可以自来水(电导率＜400μs/cm)作水源，制备10MΩ.cm以上的高纯水

*2.纯水指标：RO制水量：≥100L/h(25℃时)，RO膜脱盐率≥98%

3.配有1.0吨一体化软水器，出水硬度≤60 mg/l

*4.RO膜品牌：美国陶氏、美国海能得或日本东丽

*5.电阻率(25℃时)≥10 MΩ.cm（电导率≤0.1μs/cm），制水量：≥100L/h(25℃时)

6.智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，微滤，紫外灯管等失效功能，以保证机器处在最佳运行状态

7.采用CPU自动控制技术，智能判断及其的配置，具有断水自动停机，开机定时或任意设置时间自动清洗功能，具有纯水，高纯水双路设计

*8. 传感器电阻率0.01常数，带温度自动补偿功能，提供第三方证明材料

9.内置一键消毒功能组件，可快速对RO膜及内管路清洗消毒

10.标配与主机同一品牌的内置60L多功能纯水水箱，节省空间，圆柱形锥底设计，含泵及五档液位仪，标配水箱空气过滤器,外置不锈钢水箱≥350L

11.具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作

（二）超纯水部分参数

1.由超纯水仪、模具水箱、和移动取水手柄组成，以纯水或蒸馏水为进水，通过纯化柱，超纯柱，超滤，双波长紫外灯，终端过滤器等模块，制备超纯水

2.电阻率为18.2MΩ.cm(@25℃)

3.出水量1.5～2.0L/min

4.TOC含量1～10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯

*5.内毒素<0.001 Eu/ml，配置进口超滤组件

6.可选配TOC在线检测仪，实时掌握TOC动态，满足精密分析仪器用水需求

*7.传感器电阻率0.01常数，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质，提供第三方证明材料

8.具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能

9.标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，标配紫外灯灭菌，含低位液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质

*10.移动取水手柄取水，取水灵活方便，具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作。

*11.纯化柱和超纯柱（离子交换树脂）品牌：美国陶氏、德国拜耳或美国罗门哈斯

12.提供支架或实验台并且对管路进行美化装饰（线盒收纳）

（三）刷卡系统参数

1.包含两个节水控制器，对高纯水、超纯水分别管理控制。节水控制器外壳使用防水材料设计，主要用于控制电磁阀同时在用水的成实现按照时间和流量计费。刷卡后才可以出水，指定时间内无操作或再次刷卡，电磁阀关闭。

2.包含60张卡，可分别刷卡自取纯水或超纯水

*3.管理员可通过软件管理每张卡的取水参数和信息，并可设置充值刷卡取水，对每台节水控制器均可以单独设置水量与时间之比，转化为按照时间计算收费的模式，根据客户水压和管径不同设置流量和时间对应表。（单位：元/分钟）

二、质保售后要求（培训）：

1. 要求质保至少两年，并提供售后相应设备软件的培训。

2. 定期免费维护，3个月1次，根据客户需求，随时提供免费上门检测维护。

3. 根据客户需求，随时提供上门免费培训。

4. 仪器出现问题厂家要在接到通知后24小时响应并上门服务，并不收取任何上门费或人工费。

5. 质保期后若需更换零配件，厂家要以最低价格向客户报价。

第三标段：三目倒置显微镜

目倒置显微镜技术参数

主要技术参数：（注：打*号为必须满足参数）

*1.光学系统：CFI60光学系统，物镜齐焦距离60mm，机械筒长200mm；

2.主机：倒置显微镜，具有相差技术，明场等观察功能，可升级显微操作等高级观察功能；

3.端口：插入式分光端口模块：端口100%分光；

4.调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；

*5.载物台：长柄式机械载物台，行程：X126 x Y78mm,XY行程可调，可接受5种不同托架，长行程使得用户可以观察整个培养板；

6.照明系统：高亮度白光LED照明，内置复眼透镜；

7.物镜转换器：五孔物镜转换器；

8.聚光镜：ELWD聚光镜，N.A.≥0.3；W.D.≥75mm；

9.目镜筒：人机学三目镜筒，45°倾角，瞳距50-75mm，10X目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调；

*10.物镜：切趾相差物镜

4X   N.A. ≥0.10, W.D.≥ 30.0 mm；

10X   N.A. ≥0.25, W.D.≥ 7.0 mm；

20X   N.A. ≥0.40；W.D. ≥3.9mm，

40X   N.A. ≥0.55；W.D. ≥2.1mm，

11、显微镜限进口品牌。

12. 国产500万像素彩色数码CCD成像系统；配有专业接口。

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）___________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一五年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________

附件三：

供应商参与投标确认函

江苏大学实验室与设备管理处：

本单位自愿参加招标编号为　　　　　　　　　、招标项目名称为　　　　　　　　　　　　项目的投标，在获得招标文件后，按贵方投标文件要求交纳相应费用，并保证准时参加投标，特此确认。

授权代表姓名：

联系电话：

手机号码：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

注意事项

1、供应商如确定参加资格审查及参加投标,请填写本函，参与资格审查时一并带（或寄）来，如果不能现场参加资格审查，请于招标公告资格审查截止时间的前一天下午5：00前，按本招标公告的联系方式，将《供应商参与投标确认函》送（或寄）达江苏大学实验室与设备管理处。

2、确认参与的投标单位故意缺席投标的，招标人有权保留拒绝以后一段时间内参与我校仪器设备招投标商务活动的权利。

江苏大学实验室与设备管理处联系方式：

联系电话：0511－88797345				联系人：杨春犁

邮箱：ycl@ujs.edu.cn