江苏大学电池模组测试系统招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017067

- 项目名称、数量：单体电池测试系统、电池模组测试系统各一套（详见附件一）。

- 本次采购只接受进口产品投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月22日15：15；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政二号楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 非生产厂家需提供产品销售代理授权证明（非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件或投标人取得的该产品代理证书复印件（加盖单位公章））；

  - 提供投标人2015年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学材料科学与工程学院　　　周老师　18652898631

  - 商务咨询：

江苏大学国有资产管理处           刘老师  0511— 88790072

江苏大学实验室与设备管理处　   　杨老师　0511— 88791357

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室。

江苏大学国有资产管理处

2017年5月16日

附件一：

5V/200A 单体电池测试系统及150V/300A 电池模组测试系统

一、5V/200A 单体电池测试系统

1 设备参数

5V200A

台数 1

每台通道数量 2ch

通道输出电压范围： 0-5V

通道输出电流范围： 0-200A

电流量程（每个通道分3 个量程）：±200A/20A/2A

电压、电流控制测量精度 ±0.2‰F.S.R

分辨率 16bit

通道额定输出功率 1000W

支持脉冲与工况模拟功能

电流响应时间（0~100%）

充放电转换时间（-100%~+100%）

<2mS（无过冲）

<5mS（无过冲）

最小数据采集间隔 1-5mS（200HZ~1000HZ）

有直流内阻（DCIR）测量功能

辅助温度通道 8ch

温控箱通讯接口

支持通道并联，电流加倍

设备供电功率 4kVA@380V3phase

2 测试功能：

（1）对各类超电容、电池单体进行性能测试。具体的试验内容包括：

循环寿命实验、容量测试、内阻测试（DCIR）、过充、过放速率承受能力实验、荷电保持能力实验、不同温度下电池性能测试。

（2）测试软件支持各种动态编程，以满足对动力电池各种模拟测试的需要：

恒电流、恒电压、C-Rate、Rest、恒定功率、恒定负载、电流阶梯或斜坡、电流脉冲、实时工况模拟。

（3）开放，可编程的强大功能测试软件

可以进行仿真动态模拟实验（Simulation）。

3 测试软件

（1）可编程测试内容：

恒电流，恒电压，恒负载，恒功率，脉冲测试，阶梯、斜坡、C-V 循环伏安、C-rate、Rest、充放电循环，任意可编程控制。

（2）可编程步骤：>2999；循环设置次数：>65000；

过程可编程时间：无限制，可按照时间间隔Δt，电压变化率ΔV，电流变化率ΔI 来记录数据，使得测试数据有效且足够小。

（3）过程截止限制条件：

可根据电压、电流、时间、容量、温度，以及其他扩展变换函数值来进行步骤截止条件设置；也可以采用系统中的任何设定值、检测值或函数衍生值作为测试控制条件。

（4）具备试验数据自动采集功能，如电压、电流、温度等,数据可直接存储格为EXCEL 文件；具有断电保护数据功能；

（5）设备具有高速电流上升沿，可根用户要求直接对超电容进行测试。主要测试指标为：电容量值C、漏电流、自放电、等效内阻ESR、循环性能等电容特性指标。

4 安全保护

(1) 软件上有单独设置的安全保护界面，且设置完成后在正常测试过程中优先进行，从而保证测试安全可靠

(2) 系统所有允许参数都可作为报警及断电保护的限制条件，具有故障原因提示功能。

(3) 设备具有严密的报警及断电保护功能，在系统过压、过流、过热、电池欠压、电池反接等情况下可以有效保护设备；

(4) 外部断电后，电池与设备之间自动断开，确保电池的安全。

(5) 具有记忆断电保护功能,突然断电前的参数状态可在来电后恢复，可克服PC 死机断电等外部故障。

(6) 软件具有自动数据备份功能，可设置定期备份测试数据到其他文件存储位置（网络存储），有效提高数据的安全性，避免计算机崩溃所导致的数据丢失。

二、150V/300A 电池模组测试系统

1 设备参数：

参数型号

150V300A

每台通道数 2

台数 1

总通道数 2ch

通道输出电压范围： 10-150V

通道输出电流范围： 0-300A

电流量程（每个通道分3 个量程）：±300A/50A/5A

电压、电流控制测量精度 ±0.1%F.S.R

分辨率 16bit

每通道额定输出功率 45kW

脉冲与工况模拟功能支持

电流响应时间（10~90%）

充放电转换时间（-90%~+90%）

<5mS（无过冲）

<10mS（无过冲）

最小数据采集间隔 1-5mS（200HZ~1000HZ）

直流内阻（DCIR）测量功能有

辅助温度通道 16ch

辅助电压测量 16ch（0-5V）

CAN 通讯接口每个主通道包含一个CAN-BUS 通讯接口

MTCI 温控箱通讯接口支持(RS-232)

通道并联支持（并联后输出电流加倍）

设备供电功率 100kVA@380V3phase

具有电能回馈功能：

回馈电能效率：≥90%

谐波失真：≤5%

功率因数：≥98%

辅助电压输入：

— 电压测量范围：0~5V DC；

— 通道数：16ch

— 测试精度：±0.1%FSR

— 测试线长6ft或12ft

— 用于电池组中单体电池电压监测

辅助温度测量：

— 测量范围：-150°C ~ + 350°C

— 温度传感器采用热电偶

— 测量精度：±0.5℃；

— 通道数：8ch

— 测试线长6ft或12ft

— 用于实验中温度的监测记录与实验控制与实验控制

2 测试功能：

（1）对EV/HEV 的车载蓄电池（锂电、镍氢、铅酸、超电容等动力电池）进行性能测试。具体的试验内容包括：循环寿命实验；容量测试；内阻测试（DCIR）；过充、过放速率承受能力实验；荷电保持能力实验；不同温度下电池性能测试。

（2）测试软件可满足各种标准动态测试程序的要求，以满足对电动车各种模拟测试的需要：恒电流、恒电压、C-Rate、Rest、恒定功率、恒定负载、电流阶梯或斜坡、电流脉冲、实时工况仿真模拟。

（3）开放、可编程，功能强大的软件

提供不小于5层简单的循环嵌套功能和交叉嵌套循环设置。并针对研究电动汽车的用户提供实际工况仿真模拟与电池仿真的功能，即用户只需将仿真的目标数列文件导入测试软件中，就可以对动力电池进行动态模拟实验（Simulation）：

①具有恒压，恒流、恒功率充、放电功能、恒负载放电、脉冲充放电、电流阶梯和斜坡充放电等；

②对电池进行实时工况模拟测试，仿真负载；

③BMS 电池管理系统进行通讯；

④通过设置不同的输出电压、内阻等参数来模拟各种不同性能的电池，可为电机测试提供电源。

3测试软件

（1）可编程内容：

恒电流，恒电压，恒负载，恒功率，脉冲测试，阶梯、斜坡、C-rate、Rest、充放电循环，任意可编程控制。

（2）可编程步骤：0～2999；循环设置次数：0～65000；

过程可编程时间：无限制，可按照时间间隔Δt，电压变化率ΔV，电流变化率ΔI 来记录数据，使得测试数据有效且足够小.

（3）过程截止限制条件：

可根据电压、电流、时间、容量、温度，以及其他扩展变换函数值来进行步骤截止条件设置；也可以采用系统中的任何设定值、检测值或函数衍生值作为测试控制条件

（4）具备试验数据自动采集功能，如电压、电流、温度等,数据可直接存储格为EXCEL 文件；具有断电保护数据功能；

（5）设备具有快速电流上升沿，可根用户要求直接对超电容进行测试。主要测试指标为：电容量值C、漏电流、自放电、等效内阻ESR、循环性能等电容特性指标。

4安全保护

（1）软件上有单独设置的安全保护界面，且设置完成后在正常测试过程中优先进行，从而保证测试安全可靠

（2）系统所有允许参数都可作为报警及断电保护的限制条件，具有故障原因提示功能。

（3）设备具有严密的报警及断电保护功能，在系统过压、过流、过热、电池欠压、电池反接等情况下可以有效保护设备；

（4）外部断电后，电池与设备之间自动断开，确保电池的安全。

（5）具有记忆断电保护功能,突然断电前的参数状态可在来电后恢复，可克服PC 死机断电等外部故障。

（6）软件具有自动数据备份功能，可设置定期将测试数据备份到其他文件存储位置，有效提高数据的安全性，避免计算机崩溃所导致的数据丢失。

三、售后服务及培训

1、客户收到所订购的设备后的7 天内，与售后服务部取得联络，双方协商安装时间/地点，确认设备使用环境后，售后工程师到现场进行安装调试与客户操作培训，保证设备正常运行；同时双方对设备进行验收。

2、自验收合格日起，质量保证期为1年。在质保期内，测试设备因为制造的过失或者工艺的原因，在正常操作中不能履行其应有的功能，或者未能达到其技术指标，将会视情况得到免费的维修或更换设备。

3、保修期内部件或设备返厂的往返运输费用以及保险费用均由厂家承担。如需工程师现场进行维修，售后服务人员48 小时抵达现场。

4、安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，培训时间不少于3个工作日，培训人次不少于10人次，培训内容包含仪器的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程，通过技术培训，应使设备购买方的技术人员掌握操作和基本维修技术，能较熟练地调整工艺和及时处理各种故障，保证设备购买方可以正确操作使用仪器。

四、其他需要突出说明相关内容（供应商根据自身的设备特点及售后服务）

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________