江苏大学柴油机电力测功台架系统竞争性磋商公告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎符合相关条件的供应商报名参加本项目的资格预审。

本次招标信息如下：

- 项目编号：JSDXZBCG2017043

- 项目名称、数量：柴油机电力测功台架系统一套。技术要求详见附件。

- 资格审查方式：资格预审。

- 资格审查时间：2017年4月28日10：30，请参加的单位提前15分钟到达现场。

- 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 合格的供应商：

  - 注册资金人民币300万元及以上；

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查时申请人需提供的材料（复印件均需加盖单位公章）：

  - 法人代表授权委托书原件；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本原件和复印件；

  - 若投标人为代理商，还需提供所代理品牌生产厂家的代理证书原件；

  - 提供申请人2014年1月1日以来同类项目销售业绩合同复印件2份。

- 竞争性磋商文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放竞争性磋商文件；资格审查合格单位数量小于3家的，不发放竞争性磋商文件，第二次发布竞争性磋商公告，资格审查合格单位仍不足3家时，按相关规定执行；

  - 竞争性磋商文件售价：人民币200元，发放竞争性磋商文件时交纳。交后不退。

- 响应文件递交时间、地点及开启时间、地点详见竞争性磋商文件。

- 联系人及联系方式：

  - 技术咨询：江苏大学汽车与交通工程学院　嵇老师 15951271365

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　郑老师　　0511－88780046

    - 江苏大学国有资产管理处　　　　刘老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼417室

江苏大学国有资产管理处

2017年4月21日

附件：

- 柴油机电力测功台架系统主要技术指标

一、设备概述

1.设备名称：柴油机电力测功台架系统

2.数量：一套

3.用途说明：

用于机械效率、示功图、特性曲线等教学试验项目及发动机产品研究、开发的综合试验项目。

4.测试标准：符合ISO国际测试的相关标准。

二、主要技术要求

1．电力测功机

总体要求：

★1)交流电力测功机主机采用进口品牌三相交流变频电机（建议品牌：西门子，施耐德）；使用HBM扭矩法兰传感器。

2)并配备校正臂杆一套，托盘、挂钩及砝码。

主要技术指标：

- 测功机额定功率≥50KW；

- 最大扭矩≥350N.m；

- 最高转速≥5000r/min；

- 转速测量准确度：±2r/min；

- 扭矩测量准确度：±0.2%FS；

- 控制方式可无扰动动态随机切换；

- 动态响应速度快、精度高。扭矩、转速控制响应时间：≤10ms；

- 具有过电流保护、过电压保护、转速极限保护、扭矩极限保护、轴承超温保护、断电保护等基本自保护功能。

2．变频控制系统

总体要求：

★1)配置进口品牌交流变频器（建议品牌：西门子，施耐德，ABB）。

2)供货方提供控制柜至电机连接动力电缆，长度≥20m。

主要技术指标：

- 额定电压：400V；

- 带有手动定转速、定电流的设定装置。并且具有计算机程控的通用数字接口，包括但不仅限于USB/RS-485/CAN BUS等，具有完整的通讯接口协议；

- 提供与维护有关的功能：用于维护保养的运转小时计，运转状态和故障指示灯；

- 安全保护措施符合IP21（或更高保护级别）要求，包括过流、过压、失压保护，限速、限温保护，跳闸保护功能；

- 电机在各种工况下运行时应保证需方所有试验仪器设备相互间均不受电力干扰，能正常运行使用；动力柜噪声≤85dB(A)。

3．传动轴

总体要求：

★1)采用进口品牌传动轴（建议品牌：晟达，伏尔康）。

2)采用万向节结构的传动轴。

3)配备保护罩。

主要技术指标：

- 额定扭矩：≥500N.m；

- 额定转速：≥5000r/min。

4．油门执行器

总体要求：油门执行器选用伺服电机油门执行器，响应速度快，适合发动机的瞬态试验。

主要技术指标：

- 油门调节时间：全行程响应时间≤0.2S

- 控制精度：±0.2%FS

- 工作方式：软件选择定油门位置、变油门位置、定转速、定扭矩；

- 配备安装支架，支架高度可调，并可固定其他靠近发动机的系统。

- 急停保护功能，即急停后发动机油门自动回零。

- 系统提供电子油门输出接口。电子油门带手动定油门位置设定装置,可以在发动机不启动时随时标定油门的零点和满度；断电后自动回零。

5．重量式油耗仪

总体要求：选用国内主流品牌重量式油耗仪。

主要技术指标：

- 测量范围：0～10kg/h

- 油耗测量精度：±0.2%FS

- 供油压力：0.02～0.1MPa

- 允许环境温度：0～40℃

6．冷却液恒温装置

总体要求：采用进口PLC进行温度控制，温控精度：±2℃。

7．发动机支架

8．进气流量计

主要技术指标：

- 测量范围：0～250Kg/h

- 测量精度：±0.5％FS

- 重 复 性：±0.25％

- 使用条件：常温、常压

- 测量介质：空气

- 显示方式：带通讯接口，RS485，可直接接入主控计算机

9．数据采集系统

主要技术指标：

- 采集精度：±0.05%FS

- 采样速度：≤20毫秒

- 低温信号：≥8路；高温信号≥8路；压力信号≥8路

- 压力传感器，大气压力传感器，温湿度传感器均采用进口品牌传感器。

- 每个通道可用软件任意配置为PT100、K型热电偶等各种类型传感器，可实现汉字输入，用户可自由定义测试参数

- 对模块的配置和标定在PC机或液晶显示单元上完成

10．控制系统

主要技术指标：

- 转速控制精度：±2r/min；

- 扭矩控制精度：±0.2% FS；

- 采用数字PID控制，转速、扭矩控制稳定、快速；

- 具有多种控制方式，各种控制方式切换完全无扰动；

| 组合控制方式 | 测功机控制方式 | 发动机油门控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0（怠速工况） |
| 2 | N（恒转速） | （恒油门位置） |
| 3 | N（恒转速） | Me（恒扭矩） |
| 4 | Me（恒扭矩） | N（恒转速） |
| 5 | Me（恒扭矩） | （恒油门位置） |
| 6 | N（恒转速） | X |
| 7 | Me(恒扭矩) | X |

- 高精度数字电位器及数字增量方式调整，电位器无磨损，控制设定快捷自如；

- 采用数字标定和自稳零技术，使数据测量更加稳定、可靠；

- 所有测量参数具有三级报警（报警、保护、紧急处理），各级报警值可任意设定。

- 工控机系统组成：

a.工控机：研华、CPU I5、内存：4G、硬盘：500G；

b.显示器：21寸液晶（2台）；

c.打印机：A4打印机；

d.显示卡：3D图形加速显示卡，512 MB显存以上；

e.软件：含正版操作系统（WINDOWS）及专用测控软件。

- 测控软件

主要技术指标：

- 可根据需要编制试验循环的功能，用户可任意设定试验步数、工况点、测试参数、记录时间、测量设备等，并可对开关量等进行控制。控制程序文件可以软件编辑或从定制的Excel文件中读取；

- 系统设定---操作者自定义不同的测量通道、显示位置，可进行通道标定，测功机控制器方式选择，并提供可自定义的计算通道等；

- 可进行不同自定义条件下报警值设定、自动诊断、显示故障信息，并能实时记录出现的故障和参数；

- 能够与其它测试系统设备数字式通信(包括CAN协议、串口协议、以太网协议、ASAM3协议的设备)，并根据通信协议能够综合协调控制，可与现有的进口测试设备如AVL735瞬态油耗仪/AVL 753燃油温控/AVL 415s滤纸式烟度计/AVL 439不透光烟度计/AVL 442漏气量仪/Horiba 7X00系列/AVL SPC472及国产设备如瞬态油耗仪/空气流量计/进气空调等系统进行集成，

- 开放式的系统结构，用户可以对系统做进一步的扩展；

- 可以完成的典型特性试验：

- 中国GB/T18297-2001及QC/T524-1999标准中规定的各种性能试验。

- 系统能够按照欧盟指令88/77/EEC（修订版为1999/96/EC，最新修订版为2001/27/EC）中ESC\ETC\ELR试验循环进行自动程控试验。

- GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ，Ⅳ阶段）》。

- GB17691-2005 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方式（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）。

- 该系统满足GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》的相关要求。

- 该系统满足GB/T17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》的相关要求。

- ISO 8178-1, 欧盟97/68/EC《关于协调各成员国采取措施防治非道路移动机械用压燃式发动机气态污染物和颗粒物排放的法律》（第Ⅱ、ⅢA、ⅢB和Ⅳ阶段）。

- 系统能够按照EPA 40 CFR PART 89及40 CFR PART 86/I/N的要求，进行自动程控试验。

三、技术服务和技术资料

- 质保期：

- 提供自终验收之日起整套系统的保修服务。在保修期内，所有服务及配件全部免费，期间设备的关键功能部件如出现由于设计或制造引起的重大故障或功能失效，自采购方发出故障通知后两个月仍无法使此功能部件正常工作，采购方有权要求退换同类设备，损失由供货方承担；如果此关键功能部件进行更换，则此部件的质保期重新计算；

- 凡在保质期内因供货方原因，延滞修理时间超过半个月（采购方发出故障通知后开始计算），该系统设备的保质期应顺延相应的时间；若保质期内因修理时间耽误设备使用工作日总计超过1个月，该系统设备的保质期应顺延相应的时间；

- 在保质期内，应免费提供系统软件的维护及升级。

- 巡检：

- 供货方承诺定期提供设备的预防性维修服务，质保期内免费提供一年至少一次的预防性维修服务。

- 当设备运行出现故障时，供货方须在采购方发出通知后24小时内给与响应，必要时48小时内并有相关的技术人员抵达现场或采取相应的让用户满意的处理措施；

- 供货方除提供免费的保质期维修服务外，还应提供终身维修服务、技术支持及备件供应。

- 备件服务：

供货方需免费提供整套设备两年所必须的消耗件、易损件备件，且质保期内损耗的易损件备件应由供货方免费足额补齐。

- 技术培训：

在用户现场培训外，提供2-3名技术操作人员的免费技术培训，并发给培训技术资格。

- 提供仪器主机及主要附件的原厂详细的操作，安装，调整及维护说明书（中文及英文版）及中文版培训教材。

- 提供5家以上用户的使用案例，并提供为用户定制试验方案。