江苏大学金相相关设备招标公告（延期）

江苏大学因教学科研需要拟购置金相相关设备一批，资金来源已落实，现发布招标公告，欢迎合格的潜在投标人报名参加本项目的资格预审。

一、项目概况：

1  项目编号：JSDXZBCG2017039

2  项目名称：金相相关设备（详见附件）

3  实施地点：江苏大学

二、申请人应具备的必要资格条件

1  申请人资质

非生产厂家投标，本企业注册资金100万元人民币及以上，所代理产品的生产厂家注册资金500万元及以上；生产厂家投标，企业注册资金500万元及以上。

2  投标人必须具备以下条件：

（1）具有独立订立合同的能力且信誉良好；

（2）未处于被责令停业，投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）资格预审中的重要内容没有失真或弄虚作假；

（5）符合法律、法规规定的其它条件。

（6）本项目要求所有设备为同一企业生产。

3  资格审查时需要提供的材料：

（1）法人代表授权委托书原件；

（2）非生产厂家投标需提供本企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）和生产厂家营业执照副本复印件（加盖单位公章）及生产厂家通过ISO9000认证书复印件（加盖单位公章）；

生产厂家投标需提供营业执照副本复印件（加盖单位公章）和生产厂家通过ISO9000认证书复印件（加盖单位公章）；

（3）非生产厂家投标需提供产品销售代理授权证明（针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书，授权书或代理证书必须由生产厂家出具；同时提供生产厂家对本项目的质保函原件，质保期3年及以上。）

（4）被授权代表人本人身份证原件和复印件。

(5)提供近3年与本项目同类设备的清晰销售合同复印件3份（加盖单位公章），每份合同总价超过30万。

三、所有符合资格条件的投标报名人都予参加投标。

四、凡符合上述条件且愿意参与投标的单位请于2017年4月25日16:00带齐所有要求的材料到江苏大学本部行政2号楼302室接受资格审核。

五、联系方式：

江苏大学实验室与设备管理处：郑老师，电话：0511-88780046

江苏大学国有资产管理处：    刘老师，电话：0511-88790072

江苏大学材料学院：          李老师，电话：13952883863

江苏大学国有资产管理处

2017年4月19日

附件：

| 序号 | 设备名称 | 总体要求 | 每台设备具体参数和本台设备随机耗材要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布氏硬度计 | 可测定黑色金属、有色金属、未经淬火钢及质地较软材料及轴承合金材料的布氏硬度；应用范围广，适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。 | 1、试验力： 187.5、250、 750、1000、3000公斤力 2、测量范围：8-450HBS，8-650HBW 3、试样允许最大高度≥230mm 4、压头中心至机壁距离≥120mm 5、电源：交流220V 6、显微镜：20×测微目镜 7、精度符合GB/T231.2、IS06506-2和美国ASTM E10标准 8、碳化钨钢球压头：Φ2.5、 Φ5、 Φ10 各 2只 9、2.5mm、5mm、 10mm球压头各4个 10、标准布氏硬度块：2块 11、保险丝2个 12、防尘罩1个 13、小平面、大平面、V型试台各1个 14、其余标配 15、机器机身要求整体铸造 | 3台 |
| 2 | 电子布氏硬度计 | 主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。该硬度计去除加荷砝码，采用电子自动加荷系统，具有十级试验力，测试范围更广，精度更高 | 1、试验力：62.5kgf，100kg，125kgf，187.5kgf，250kgf，500kgf、750kgf，1000kgf，1500kgf，3000kgf。 2、布氏标尺：HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 3、试件最大高度≥220mm 4、最小测量单位≥0.005mm 5、保荷时间≥5~60s 6、硬度测试范围：8~650HBW 7、总放大倍数：20X 8、执行标准：EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2，JJG150 9、压头中心到机体距离≥135mm 10、电源：AC220+5%,50~60Hz 11、碳化钨钢球压头：Φ2.5、 Φ5、 Φ10 各 2只 12、2.5mm, 5mm, 10mm球压头各4个 13、标准布氏硬度块：2块 14、保险丝2个 15、防尘罩1个 16、小平面、大平面、V型试台各1个 17、测微目镜1个 18、其余标配 19、机器机身要求整体铸造 | 1台 |
| 3 | 数显洛氏硬度计 | 适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。数显洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示，具有良好的可靠性、可操作性和直观性，是集机电于一体的高新技术产品。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等，其主要功能如下：洛氏硬度标尺的选择；各硬度标尺之间的换算值；硬度测试结果可保存查看，自动计算最大、最小、平均值。 | 1、初试验力：10kgf 2、总试验力：60kgf， 100kgf，150kgf 3、压头规格：金刚石洛氏压头、ф1.588mm球压头各2个 4、试验力施加方法：自动（加载/保荷/卸载） 5、硬度读取：数显LCD获取硬度值 6、测量标尺：HRA, HRB, HRC, 7、转换标尺：HV, HK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW 8、数据输出：内置打印机，RS232接口 9、分辨率：0.1HR 10、保荷时间：0~60s 11、试样最大高度≥175mm 12、压头中心至机壁距离≥165mm 13、电源：AC220V，50Hz 14、执行标准：ISO 6508，ASTM E-18，JIS Z2245，GB/T 230.2 15、标准洛氏硬度块：3块 16、保险丝2个 17、防尘罩1个 18、小平面、大平面、V型试台各1个 19、其余标配 20、机器机身要求整体铸造 | 4台 |
| 4 | 数显显微维氏硬度计 | 适用热处理、碳化、淬火硬化层，表面覆层，钢，有色金属，微小及薄形零件等的硬度测试。 采用显示屏LCD显示，操作界面采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，测试的硬度值，自动计算，自动显示。可进行各种硬度值相互转换。硬度值的误差可通过软件输入进行修正，使硬度值更精确的符合要求。测试结果可自动存储、处理、打印，备有RS-232接口，可与计算机联机。具有在测试时压头与物镜手动相互切换，测试点定位精确。 | 1、试验力：10gf、25gf、50gf、100gf、 200gf、300gf、500gf、1kgf 2、最小测试单位：0.031µm 3、转换标尺：HRA、HRB、HRC、HV、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T 4、硬度测试范围：8~2900HV 5、精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美国ASTM E384 6、试验力施加方法：自动（加荷、保荷、卸荷） 7、物镜和压头切换：手动切换 8、测试显微镜放大倍率：100X（观察）400X(测试) 9、试验力保荷时间：0~60s 10、X-Y试台：尺寸：100*100mm 最大移动：25*25mm 11、数据输出：LCD显示读出，内置打印机和RS-232接口 12、试件最大高度≥120mm 13、压头中心到外壁距离≥110mm 14、电源：AC220V，50-60Hz 15、座标试台、细轴试台、薄片试台、小平口钳试台：各1个 16、大V型块、小V型块：各1个 17、标准显微硬度块：2块 18、金刚石四棱锥压头：2只 19、显微维氏硬度块3块 20、备用保险丝2个 21、防尘罩1个 22、其余标配 23、机器机身要求整体铸造 | 4台 |
| 5 | 数显维氏硬度计 | 适用热处理、碳化、淬火硬化层、表面覆层、有色金属、微小及薄形零件等测量。采用计算机软件编程，光学测量系统。通过软键输入，可选择维氏和努氏硬度的测量、能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在LCD显示屏上能显示试验方法、试验力，通过面板输入测量压痕对角线长度、屏幕直接读出硬度值 | 1、试验力：1kgf, 2kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 2、硬度测试范围：1HV~2967HV 3、试验力施加方法自动（加载/保荷/卸载） 4、物镜和压头切换：手动切换 5、物镜：10× ， 20× 6、目镜：10×数显测微目镜 7、总放大倍数：100× ， 200× 8、分辨率：0.25μm ，0.125μm 9、保荷时间：0~60s 10、试样最大高度≥170mm 11、压头中心至机壁距离≥130mm 12、电源：AC220V，50Hz 13、执行标准：ISO 6507，ASTM E92，JIS Z2244，GB/T 4340.2 14、大V型块、小V型块：各1个 15、标准显微硬度块：2块 16、金刚石维氏压头：2只 17、维氏硬度块：2块 18、备用保险丝2个 19、防尘罩1个 20、其余标配 21、机器机身要求整体铸造 | 2台 |
| 6 | 金相试样预磨机 | 改机为双盘结构柜式机（落地），通过回转水咀将冷却水不断注入旋转的磨盘中，使用卡箍固定砂纸。 | 1、磨盘直径：230mm 2、磨盘转速：450r/min、600r/min 3、电动机：直流无刷电机, 220V 4、机体结构：有柜体，可直接放置在地板上；柜体采用不锈钢或外层涂覆耐蚀材料的金属材料，柜体含柜门，可开合。 5、其余标配 6、配80目、180目水砂纸各20张 | 12台 |
| 7 | 金相试样抛光机 | 双盘双控柜式机（落地），抛光机是采集多方面使用人员的意见和要求设计而成的，它具有传动平稳，噪音小，操作维修方便等优点，能适合更多种材料的抛光要求。 | 1、抛盘直径：200mm 2、转速：1400r/min，900r/min 3、电动机：220v、50Hz 4、机体结构：有柜体，可直接放置在地板上；柜体采用不锈钢或外层涂覆耐蚀材料的金属材料，柜体含柜门，可开合。 5、其余标配 6、氧化铬抛光粉2公斤，丝绒抛光片10个，尼龙抛光片10个，金刚石抛光剂500ml（3.5um）。 | 12台 |
| 8 | 金相试样切割机 | 主要用于金相试样的截取和各种材料的下料、切口等，采用低噪音防水电机，为保证能在安全状态下切取最佳试样，采用全封闭双罩壳结构和专业夹紧装置，并付有冷却水箱（环保型） | 1、外壳：不锈钢 2、砂轮片规格：φ250*2*32mm 3、最大切割直径：φ100mm 4、加持台规格：固定式 5、切割方式：手动 6、冷却方式：自动（水冷2通道） 7、主轴转速：2800r/min 8、水箱容量：60L 9、电动机：低噪音防水电机，380V、50HZ 10、砂轮片：10片 11、其余标配 | 3台 |
| 9 | 镶嵌机 | 适用于对不是整形、不易于拿的微小金相试样进行热固性塑料压制。成形后可方便地进行试样磨抛操、也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。配置数显温控器，从而实现了实时温度显示和温度自主设定，配置定时器，又从而实现了制样的半自动化，大大提高了工作效率。 | 1、试样压制直径：φ30mm 2、温度设定局限：0-190℃ 3、数显温控、仪表自动控制 4、保温时间设定局限：0-30分 5、加热器规格：220V 650W 6、热镶嵌粉5公斤。 7、冷镶嵌：树脂2000ml，固化剂1000ml，注射器20个，塑料杯20个，搅拌棒20个，冷镶嵌软模Φ25、Φ30、Φ40各10个。 8、其余标配 | 6 |
| 10 | 水冷镶嵌机 | 本机属于全自动金相试样镶嵌机，具有进出水冷却的功能，适用于所有材料（热固性和热塑性）的热镶嵌，设定好加热温度、保温时间、作用力等镶嵌参数后，放入试样和镶嵌料，盖上压盖，按下工作按钮，可自动完成镶嵌工作，无需操作人员在机器旁值守。可同时压制二个试样。 | 1、模具:φ25mm、φ30mm各2套 2、最大耗电量：1600W 3、系统压强范围：0-2MPa（相对应制样压强范围：0-72MPa） 4、温度设定范围：90℃~190℃ 5、自动冷却温度范围：40℃~90℃ 6、保温时间范围：10~2999秒 7、电动加压 8、冷却方式：水冷 9、电 源：220V 50Hz 10、其余标配 | 2 |